SoftwareVersion:	2023-05-11
Datum:	11.05.2023

BatSpy, ein Gerät zum Detektieren und Aufnehmen von Fledermausrufen.

# Dokumenten-Historie
Datum	Autor	Bemerkungen
04.05.2023	CMU	1ste Version

# Einleitung

Die wichtigsten Funktionen des im folgenden beschriebenen Gerätes im Überblick:

- Zeitgesteuerte Automatische Aufzeichnung
- Abtastrate von 19,2 bis 480 kS/s einstellbar
- Speicherung auf externe Micro-SD-Karte mit ExFAT Dateisystem
- verschiedene Triggermöglichkeiten
- Live-Anzeige als Spektrogramm
- Hörbar machen von Fledermausrufen in Echtzeit mittels Heterodyn-Funktion
- Verschiedene Hardware-Versionen (Handgerät, Recorder, ...)

# Der Aufbau des Geräts

Die wesentlichen Komponenten des Gerätes sind ein Mikrofon (evtl. extern angeschlossen) mit nachfolgendem Vorverstärker, Filter und A/D-Wandler. Die digitalisierten Signale werden von einem Rechner eingelesen.
Der Rechner verarbeitet die Signale weiter zur Aufzeichnung auf eine SD-Speicherkarte oder zur Wiedergabe (Heterodyn- oder Zeitdehnung)
Über den Bedienknopf und die Anzeige kann das Gerät parametriert und überwacht werden.

Die Software unterstützt folgende Gerätevarianten
- 3,6V Betriebsspannung
- 12V Betriebsspannung
- Hardware-Revision A
- Hardware-Revision B
# Allgemeine Bedienungshinweise
## Navigation durch die Dialoge
Das Gerät ist mit einem Farbdisplay und einem Drehknopf ausgestattet. Bedient wird das Gerät durch Drehen und Drücken des Bedienknopfes.

Auf dem Bildschirm werden Objekte, die editierbar sind in gelber Schrift dargestellt. Nicht veränderbare Texte erscheinen in weiß. / Durch Drehen des Knopfes kann der Cursor zwischen den editierbaren Objekten hin- und her bewegt werden. / Auch die Funktionstasten am unteren Bildschirmrand sind so erreichbar. Hier können Menüs aufgeklappt oder kontextbezogene Funktionen aufgerufen werden.
Soll ein Element editiert werden (hier z.B. die Verstärkung) drückt man den Knopf einmal. / Bei Auswahlelementen wie hier im Bild, klappt ein Auswahlmenü auf. Die gewünschte Option wird durch drehen des Knopfes ausgewählt und durch erneutes Drücken des Knopfes bestätigt. / Das Auswahlmenü schließt und mit Drehen des Knopfes navigiert man weiter durch die editierbaren Elemente.
Editierbare Zahlenwerte werden genauso angewählt wie oben beschrieben. Durch drücken des Knopfes wechselt man in den Editiermodus, der durch grünen Hintergrund angezeigt wird. Durch Drehen des Knopfes nach links oder rechts kann der Zahlenwert verringert oder vergrößert werden. Beendet wird der Editiervorgang durch erneutes Drücken des Knopfes
Bewegt man den Cursor in die untere Funktionstastenleiste und drückt ein Mal, erscheint ein Menü, mit dem in andere Dialoge gewchselt werden kann

## Speicherung der Parameter
Es gibt zahlreiche Betriebsparameter, die verändert werden können. Geänderte Parameter bleiben so lange das Gerät eingeschaltet ist wirksam. Nach Aus- und wieder Einschalten des Geräts sind wieder die alten Parameter aktiv.

Sollen Parameteränderungen dauerhaft gespeichert werden, muss zusätzlich der Befehl
Parameter → Speichern… → Ja
ausgeführt werden.

# Funktionen
## Automatische Aufzeichnung von Rufen
Wenn die automatische Aufnahme aktiv ist, werden immer dann Aufnahmen gemacht, wenn die Triggerbedingung erfüllt ist.
Nach dem Triggern durch ein Geräusch wird eine neue Datei geöffnet und die Aufnahme läuft für eine feste Zeit, die in den Aufnahmeparametern eingestellt werden kann. Nach dem Ende der Aufnahme ist die Triggerung einer neuen Aufnahme für eine bestimmte Zeit blockiert, die ebenfalls eingestellt werden kann.

### Triggermöglichkeiten
Durch einen Pre-Trigger-Puffer wird sichergestellt, dass auch eine gewisse Zeit vor dem Triggersignal bereits aufgezeichnet werden kann. Die Pretrigger-Zeit ist einstellbar.

Es gibt 3 Triggermodi:
PegelTrigger:
Sobald der eingestellte Triggerpegel überschritten wird, startet die Aufnahme.
Relevante Parameter:
- Triggerpegel
- Filterfrequenz

Frequenztrigger:
Wenn für eine einstellbare Mindestzeit eine Frequenz auftritt, die oberhalb der eingestellten Hochpassfrequenz für das Triggersignal ist, startet die Aufnahme.
Relevante Parameter:
- Filterfrequenz
- Ereignisdauer

Pegel & Frequenztrigger:
Wenn der eingestellte Triggerpegel überschritten wird und danach mindestens für die eingestellte Zeit eine Frequenz oberhalb der Hochpassfrequenz auftritt, startet die Aufnahme.
Relevante Parameter:
- Triggerpegel
- Filterfrequenz
- Ereignisdauer

## Projektformat
Die Aufnahmen werden schon während der Aufnahme in Projekten organisiert.
Beim Start des Aufnahmebetriebs wird ein Projektverzeichnis mit dem Namen <jj><mm><tt> im Verzeichnis \prj angelegt. Innerhalb dieses Verzeichnis wird eine Projektdatei erzeugt, die eine Liste aller Aufnahmen sowie einige projektspezifische Informationen enthält.
Die eigentlichen Tonaufnahmen befinden sich dann in einem Unterverzeichnis namens Records. Für jede Aufnahme wird eine WAV-Datei sowie eine XML-Datei mit Zusatzinformationen erzeugt.

Ein Projekt könnte zum Beispiel folgendermaßen aussehen:

-\prj+
     |
     +\230502\+-230502.bpr
        +\Records\+230502_224212.wav
        +230502_224212.xml
        +230502_224347.wav
        +230502_224347.xml
        +230502_224634.wav
        +230502_224634.xml

## Dateiformat Projektdatei
Für Elekon-Projekte wird pro Projekt eine Projektdatei mit der Endung .bpr angelegt:

## Dateiformat XML-Infodatei
Für Elekon-Projekte wird für jede einzelne Aufnahme eine Info-Datei mit der Endung .xml angelegt:

# LEDs (Version ohne Display)
Taste 1: Gerät einschalten
Taste 2: kurz drücken: Umschaltung Anzeigemodus; lange drücken:
Gerät ausschalten

Anzeigemodus	LED rot	LED gelb
Inaktiv	Aus	Aus
Batteriestatus	1x	1x: 25%, 2x 50%, 3x 75%, 4x 100%
Freier Speicher SD-Karte	2x	1x: 25%, 2x 50%, 3x 75%, 4x 100%
Status Aufnahme	3x	Ein: Aufzeichnung läuft, Aus Aufzeichnung gesptoppt
Status GPS	4x	1x: aus, 2x: suche Satelliten, 3x Position gültig GPS an 4x Position gültig; GPS aus

# Dialoge (Version mit Display)
Für unterschiedliche Anwendungsfälle können verschiedene Bedienebenen ausgewählt werden, die die Bedienung für den jeweiligen Anwendungsfall so einfach wie möglich machen sollen:

Bedienebene	Anwendungsfall
Recorder	Anwendung als autonomes Aufnahmegerät
Handgerät	Anwendung im Feld mit verschiedenen Mithör- und Aufnahmemöglichkeiten
Experte	Alle Funktionen des Geräts werden zur Verfügung gestellt

## Dialoge in der Bedienebene „Recorder“
### Dialog Übersicht
Im Übersichtsbildschirm werden alle unmittelbar für die Aufnahme relevanten Informationen angezeigt.

Automatische Aufnahme:
- Aus: Aufzeichnung ist inaktiv
- Ein: Aufzeichnung aktiviert
- Dämmerung: Anhand der geografischen Position wird Sonnenauf- und Untergangszeit berechnet. Zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang ist die Aufzeichnung aktiviert.
- Zeitgesteuert: Die Aufzeichnung ist während der eingestellten Zeiten aktiviert.

Projektnotizen 1:
kurze Notiz zur landschaftlichen Umgebung während der Aufnahme. Die zur Auswahl stehenden Texte sind in der Datei \info\notes1.txt vordefiniert und können verändert und erweitert werden.

Projektnotizen 2:
kurze Notiz zum Wetter während der Aufnahme. Die zur Auswahl stehenden Texte sind in der Datei \info\notes2.txt vordefiniert und können verändert und erweitert werden.

Verstärkung:
Einstellnug der Verstärkung des Mikrofonvorverstärkers

Position:
Die geografische Position während der Aufnahme
Höhe:
die Höhe des Aufnahmeortes

Versorgungsspannung:
Die aktuelle Versorgungsspannung

### Auswahlmenü „Anzeige“

Navigiert man nach unten in die Funktionstastenleiste auf den Menüpunkt „Anzeige“ öffnet sich ein Auswahlmenü zum Umschalten der Anzeige.

### Auswahlmenü „Parameter“

Navigiert man nach unten in die Funktionstastenleiste auf den Menüpunkt „Parameter“ öffnet sich ein Auswahlmenü zum Umschalten der Anzeige.

### Live-Anzeige
Die Live-Anzeige zeigt in Echtzeit die gerade aufgenommenen Schallereignisse an. Wenn eine Schallereignis (Fledermausruf) vom Mikrofon erfasst wird, rollt das Display nach rechts weiter. Be Stille friert das Bild ein.

Einstellmöglichkeiten:
Y-Achse max. Frequenz:

- Die maximale Frequenz kann eingestellt werden. Die möglichen Einstellwerte sind abhängig von der gewählten Abtastfrequenz

X-Achse: (Zeit pro div):
hier kann die Ablenkgeschwindigkeit eingestellt werden

Amplitude:
Einstellung der Ansprechempfindlichkeit

Verstärkung:
Einstellung der Verstärkung des Mikrofonvorverstärkers
### Datei-Manager

Dieses Fenster bieten einen rudimentären Dateimanager, um sich einen Überblick über die Dateien auf der Speicherkarte verschaffen zu können. Man kann in Unterverzeichnisse wechseln, Dateien löschen oder die gesamte Speicherkarte formatieren.

Einstellmöglichkeiten:

Datei-Fiter:
Auswahl verschiedener Datei-Filter:
- *.*: alle Dateien
- *.wav: nur WAV-Dateien
- *.raw: nur RAW-Dateien
- *.xml: nur XML-Dateien
- *.log: nur Log-Dateien

Sel. (ektieren):
Wechsel in das entsprechende Unterverzeichnis

Entf. (ernen):
Löschen der entsprechenden Datei oder des Verzeichnisses ssamt Inhalt

Formatieren:
Nach einer Sicherheitsabfrage, ob wirklich die Karte formatiert werden soll, wird die Karte im ExFat-Format formatiert und anschließend die zum Betrieb benötigten Verzeichnisse neu erstellt.

### Dialog Information

In diesem Dialog gibt es keine Einstellmöglichkeiten. Es werden lediglich einige Informationen über das Gerät angezeigt.

### Dialog Parameter Allgemein

Anzeigesprache:
Einstellung der Sprache. Verfügbar:
- Deutsch
- Englisch

Bedienebene:
Auswahl des Betriebsmoduse des Geräts, verfügbar
- Experte: es werden alle verfügbaren Informatinen des Gerätes angezeigt
- Recorder: es werden nur die Funktionen, die zum Betrieb als Recorder erforderlich sind, angeboten
- Handgerät: es werdei die Funktionen, die zum Betrieb als Handgerät erforderlich sind, angeboten.
Nachleuchtzeit:
Zeitdauer nach der die Displaybeleuchtung nach der letzten Bedienung ausgeschaltet wird

Filter:
Aktivierung oder Deaktivierung des (Hardware-) Hochpassfilters im Vorverstärker

Verstärkung:
Einstellung der Verstärkung des Vorverstärkers

Drehsinn Drehknopf:
- Uhrzeigersinn: Cursor bewegt sich nach oben, wenn Knopf im Uhrzeigersinn gedreht wird.
- Gegenuhrzeigersinn: Cursor bewegt sich nach oben, wenn Knopf im Gegenuhrzeigersinn gedreht wird.

Anzeige:
- Rechtshänder: Die Anzeige ist lesbar, wenn der Drehknopf rechts vom Display ist.
- Linkshänder: Die Anzeige ist lesbar, wenn der Drehknopf links vom Display ist.

Kal.-Spannung:
Kalibrierung der Spannungsmessung für die Batteriespannung.
Hier muss zunächst mit einem Multimeter die Batteriespannung gemessen werden. Anschließend wird der gemessene Wert hier eingestellt. Damit ist die Kalibrierung abgeschlossen

Verzögerung Tx [ms]:
Hier kann eine Verzögerung zwischen zwei Datenpaketen eingestellt werden, wenn der angeschlossene PC Probleme mit der Übertragungsgeschwindigkeit hat.
### Dialog Parameter Aufnahme

Abtastrate:
Einstellung der Abtastrate (19,2 … 480 kS/s)

Aufnahmedauer:
Einstellung der Dauer einer Aufnahme. Die Aufnahme beginnt mit Auslösen des Triggers und endet immer nach der eingestellten Dauer.

Schwellwert Aufnahme:
Einstellung des Schwellwertes zum Auslösen des Triggers

Trigger:
Einstellung der Art des Triggers. Detaillierte Beschreibung siehe Kap. 5.1.1
- Pegelüberschreitung
- Frequenztrigger
- Pegel & Freq

Triggerfilter:
Einstellung der Frequenz des Triggerfilters

FilterTyp:
Filtertyp des Triggerfilters.
- Hochpass
- Tiefpass
- Bandpass

PreTrigger:
Um das Signal, das zur Triggerung geführt hat, aufzeichnen zu können kann hier eine PreTrigger-Zeit eingestellt. Die maximal mögliche Zeit hängt hier von der Abtastrate ab.

Totzeit nach Aufnahme:
Über die Totzeit nach der Aufnahme, kann das Gerät nach Beenden einer Aufnahme für die eingestellte Zeit blockiert werden.

Dateiformat:
- RAW: rohes Binärformat ohne Zusatzinformationen (16 bit mono)
- WAV: Windows WAV-Format (16 bit mono)

Projektformat:
- Tag/Uhrzeit: Die Dateien werden unter /rec/<jahr>/<monat>/<tag>/<stunde> auf der Speicherkarte abgelegt
- Elekon: Die Dateien werden im Elekon-Projektformat abgelegt (siehe Kap 5.2)

Automatische Aufnahme:
- Aus: Die automatische Aufzeichnung wird eingeschaltet.
  Projektformat Elekon: eine offene Projektdatei wird geschlossen.
- Ein: Die Aufzeichnung ist eingeschaltet
  Projektformat Elekon: es wird ein neues Projekt mit Namen <Jahr><Monat><Tag> angelegt. Alle folgenden Aufnahmen werden diesem Projekt zugeordnet.
- Uhrzeit: Zwischen Start- und Endzeit ist die Aufzeichnung eingeschaltet.
  Projektformat Elekon: Zur Startzeit wird ein neues Projekt mit dem Namen <Jahr><Monat><Tag> erstellt. Alle folgenden Aufnahmen werden dem Projekt zugeordnet. Zur Stoppzeit wird das Projekt geschlossen und die Aufnahme deaktiviert.
- Dämmerung: Anhand der eingestellten geografischen Koordinate wird die Zeit der Abend- und Morgen-Dämmerung berechnet. Während der Nachtzeit ist die Aufnahme aktiv. Für Elekon-Projekte gilt das gleiche wie in Betriebsart „Uhrzeit“

Startzeit Aufnahme:
Einstellung der Uhrzeit, wenn die automatische Aufzeichnung starten soll

Stoppzeit Aufnahme:
Einstellung der Uhrzeit, wenn die automatische Aufzeichnung enden soll

### Dialog „Datum/Uhrzeit“

In diesem Dialog kann die Hardwar-Uhr des Gerätes gestellt werden.

### Dialog „Position“

Quelle Positionsangabe:
- Festwert: Es wird zu jeder Aufnahme die in den Einstellungen hinterlegten Festwerte für geografische Länge, Breite und Höhe zugeordnet
- GPS-Empfänger: Wenn ein GPS-Empfänger im Gerät vorhanden ist und genügend Satelliten empfangen werden können, wird zu jeder Aufnahme die aktuelle Position und Höhe zugeordnet

# Interne Kommando-Schnittstelle

 Available commands:
  Available commands:
  c<name> change directory
  Cf<name> set play name
  Cm<mode> set display mode(0 = HEAR_DIRECT, 1 = HEAR_HET, 2 = PLAY_DIRECT,
        3 = PLAY_STRETCHED, 4 = PLAY_HET
  Cr record
  Cp play
  Cs stop
  d show directory
  D0 Debug: force display activity off
  D1 Debug: force display activity on
  e0 Set debug IO off
  e1 Set Debug IO on
  ea<nr> read analog value from pin (nr 0..30)
..ei<nr> read digital value from pin (nr 0..30)
  eo<nr> set digital output OFF (nr 0..30 direct IO, 100 – 107 port extender)
  eO<nr> set digital output ON (nr 0..30 direct IO, 100 – 107 port extender)
  g GPS test cmd: Serial connected to GPS, terminate with 'q!'
  L load parameters from EEPROM
  n<old> <new> rename file or directory
  o key OK
  p print parameters
  Pao<val> set auto recording mode (0 = OFF, 1 = ON, 2 = TIME, 3 = TWILIGHT)
  pao<val> get auto recording mode
  Paf<val> set auto recording file format (0 = RAW, 1 = WAV)
  paf<val> get auto recording file
  Pap<val> set auto recording project format (0 = DATE_TIME, 1 = ELEKON
  pap<val> get auto recording project format
  Pah<val> set auto recording start hour (0 ... 23
  pah<val> get auto recording start hour
  Pam<val> set auto recording start minute (0 ... 59
  pam<val> get auto recording start minute
  PaH<val> set auto recording stop hour (0 ... 23
  paH<val> get auto recording stop hour
  PaM<val> set auto recording stop minute (0 ... 59
  paM<val> get auto recording stop minute
  Pls<val> set location source (0 = FIX, 1 = GPS)
  pls<val> get location source
  Pla<val> set location latitude (0 ... 90
  pla<val> get location latitude
  Plo<val> set location longitude (-180 ... 180
  plo<val> get location longitude
  Plh<val> set location heigth (0 ... 10000
  plh<val> get location heigth
  Pm<val> set mixer frequency [kHz] ( 1 .. 79)
  pm<val> get mixer frequency [kHz]
  Pv<val> set volume [dB] (-30 .. 18 dB)
  pv<val> get volume [dB]
  Prs<val> set sample rate (0 .. 8)
  prs<val> get sample rate
  Prt<val> set recording time [s] (1 .. 30)
  prt<val> get recording time [s]
  Prd<val> set dead time after recording [s] (1 .. 30)
  prd<val> get dead time after recording [s]
  Prh<val> set trig threshold [dB] (-24 ... -1)
  prh<val> get trig threshold [dB]
  Prr<val> set trig type (0=LEVEL, 1=FREQ, 2=LEVEL + FREQ)
  prr<val> get trig type
  Prf<val> set trig filter frequency [kHz] (5 .. 70)
  prf<val> get trig filter frequency [kHz]
  Pry<val> set trig filter type (0=HIGHPASS , 1=LOWPASS, 2=BANDPASS)
  pry<val> get trig filter type
  sa get audio mem usage [%]
  sb get temperature [°C]
  sc get humidity [%]
  sd get date [YY.MM:DD] of internal clock
  se get play status [0=STOP, 1=PLAY, 2=REC, 3=DEAD_TIME
  sf get free disk space [MB]
  sg get audio processur usage [%]
  sh get current altitude [m]
  si get battery charge level [%]
  sk get last peak value [%]
  sl get current position (lat, lon)
  sm get main loop count [Hz]
  sp get GPS status (0=OFF , 1=SEARCHING, 2=FIXED, 3=FIXED_OFF
  sr get current count of recordings in project
  ss get number of satellites
  st get time [hh:mm:ss] of internal clock
  su get summarized status
  sv get battery voltage [V]
  sx get max. audio processor usage [%]
  S save parameters to EEPROM
  r<name> dump file <name>
  u key cursor up
  w<name> write file <name> in curr. directory
  W key cursor down
  v display software version
  x<name> delete file/dir <name>
# Technische Daten

Beschreibung	Wert	Einheit
Abtastrate	19,2 … 480	kS/s
Speichermedium	Micro SD Card
Dateisystem	ExFAT
Batterielaufzeit 10 18650 LiIon-Akkus	> 12	h

## Frequenzgang des verwendeten Mikrofons